采购需求
一、设备名称及数量：医用红外热像仪  6万
二、基本要求：(必须全部满足要求、否则按无效标处理)

1、投标人所投设备不得减配漏配，产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、所投设备无上限开放系统设置密码和终身软件免费升级并负责接入医院信息系统，相关费用包含在投标总报价中（如需要）；

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、厂家或销售方提供专业技术人员对使用方进行设备操作和保养方面的培训；

6、设备故障不能当场处理时，厂家或销售方应免费提供备用样机供使用方临时使用；

7、售后服务 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。单次停机时间不得超过一周，否则作相应的补偿。列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，质保期内免费维修，质保期外零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证八年的供应；

8、及时提供设备新功能信息和临床应用的资料；

9、项目由中标供应商安装，安装过程中涉及到对房屋破坏和恢复由中标人负责。
三、具体体技术参数要求：
投标人需认真核对以下参数，按实事求是原则，逐条进行响应，是负偏离的必须注明；标记“★”的重要参数，以及标书中要求提供证明材料的非“★”项，均需附证明材料；如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。

1、基本功能及结构组成
★1.1、基本功能：用于测量人体表面温度的分布并提供红外热像图。
★1.2、结构组成：包含数字式热图像采集系统、数字式热图像分析处理系统、数字式操作系统（工作台）、彩色打印系统等组成部分。

2、红外探测器技术性能

★2.1、探测器类型：氧化钒非制冷红外焦平面探测器。

2.2、探测器像素： ≥324×256

2.3、光谱响应（波段）：8 - 14 µm，±1um
2.4、视场角：≥16°×14°
2.5、测温范围：24℃ - 42℃，±2℃
★2.6、NETD（温度分辨率）：  ≤0.06℃

★2.7、测温准确度：≤0.4℃

2.8、测温重复性：≤0.2℃
2.9、空间分辨率：≥0.9mrad

2.10、像元尺寸：≤25µm

2.11、工作距离：0.3m-10m
2.12、调焦功能：电动调焦

2.13、帧频：≥50HZ

2.14、信号输出格式：支持多种数字格式

3、系统主机：

3.1、高性能医学操作集成平台，便携式移动推车设计，支持升高或降低台面，具备静音脚轮，具有全制动控制功能；

★3.2、工作站电脑： CPU≥I3,内存≥4G；

3.3、图像处理：具备实时动态显示、冻结图像、科学比对分析数据库方式、病例管理、统计查询检查资料、HIS接口支持、可订制报表格式、支持DICOM、JPG格式输出；

3.4、实时同步显示检查图像；

3.5、图像储存：≥800万幅；

3.6、接口：以太网；

★3.7、打印机：彩色打印机；

3.8、外置黑体；
★3.9、电  源：UPS-8小时续航；

4.软件

  4.1、专用软件：

  ★4.1.2、中医治未病健康识别系统：包含九种体质辨识等；

  ★4.1.3、局部西医体检专业系统（提供软件著作权证书）；

  ★4.1.4、疼痛专业系统（提供软件著作权证书）；

  4.1.5、可增加多个软件终端；
4.2、测量功能：对图像中的任意一点进行测量，对图像中任意范围测量平均温度，最高温度和最低温度；

4.3、鼠标点击温度显示：可进行矩行、圆形、点等温度测量方式；

  4.4、图像处理：具备实时动态显示、冻结图像、科学比对分析、数据库方式、病例管理、统计查询检查资料、HIS接口支持、可订制报表格式、支持DICOM、JPG格式输出；

4.5、AI红外影像云平台，可实现远程评估诊断，可实现医联体科室建设。

5、其他

5.1、红外专用疼痛软件（有软件著作权）；

5.2、摄像头可360°旋转，便携式移动设计；

5.3、产品具有质量管理体系ISO9001认证；
5.4、产品具有医疗体系ISO13485认证；

四、要求提供的证明材料包括：

1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）；

2、产品白皮书（中文版）；

3、产品使用说明书（中文版）；

4、产品检测报告；

5、产品注册证 ； 

6、其他证明材料；

除明确指定要求提供证明资料以外，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。
五、质保期（主机及附属配件）≥5年，终身维护。如设备涉及耗材，请分别报价，耗材价格不得高于其他公立医院；如设备涉及耗材但耗材未报价，视为设备使用期限内免费提供。
注：

1、基本要求必须全部满足要求，否则按无效标处理；★项必需全部响应，非★项负偏离≤3项，否则按无效标处理；

2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况。标记“★”为重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；

3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。

二、商务要求

	序号
	内容
	要求

	1
	合同签订地点
	黄山市屯溪区

	2
	供货完成时限的期限
	根据采购人需求供货、安装、验收

	3
	货物包装运输要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。

除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。

	4
	验收
	验收合格

	5
	付款
	付款人：黄山市中医医院
付款方式：货物到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后，付至合同金额的 100％； 中标后签订合同前，需将中标金额的 2.5％作为履约保证金汇入医院指定账户，质保期满后无质量问题一次性退还，不计利息。

	6
	履约保证金
	无

















