黄山市中医医院血糖试纸、血酮试纸（耗材）采购需求

- 采购服务期及预算：服务期1年，预算9万。

最高限价：血糖试纸1.58元/片(按需采购）；血酮试纸16.5元/片（按需采购）。

投标人需报血糖试纸最小计量单位（片）单价及血酮试纸最小计量单位（片），均不得高于限价；

投标人按血糖试纸最小计量单位（片）单价*0.88+血酮试纸最小计量单位（片）单价*0.12计算作为评审使用。

- 采购清单及技术要求

| 采购 品目 | 采购数量 | 详细参数及性能要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血糖试纸、血酮试纸（耗材） | 按需采购 | 一、基本要求 1、提供近2年内≧3家业绩合同或有效供应清单； 2、因供货不及时或者产品质量原因，医院有权终止合同； 3、为保证临床使用需求，中标提供第一批产品后，科室使用后组织产品使用反馈，科室可要求供应商更换同品牌不同规格型号产品，若临床使用反馈不合格，医院有权终止合同； 4、为保证供应产品质量的可追溯性以及质保期的真实性，签订合同前提供原厂授权书及售后服务承诺书。 5、合同签订后，成交供应商配送需满足安徽省医疗保障局的相关政策要求和规定。 6、遇国家及省、市级带量采购政策调整，应根据相关要求及时调整价格。 7.根据医院需求免费提供配套血糖仪，响应时间7个工作日； 8.按需免费提供质控品，根据医院临床需求定期质控以及每年≥2次的血糖仪比对实验； 9.需承诺与我院现有全院血糖管理系统相连接，承担相关费用； 10、中标供应商需提供产品的完整资料两套。 二、性能及参数要求 （一）血糖试纸参数 ★1、血样：毛细血管血、静脉血、全血 2、方法学：葡萄糖氧化酶法或葡萄糖脱氢酶法或其他更优方法学 3、需血量：≦1.0微升 4、测试范围：1.1-27.8mmol/L 5、红细胞压积：10%-60% ★6、满足GB/T 19634-2021要求 7、可以抵抗临床常见干扰物质影响 8、质控品：≧2种质控区间 9、试纸有效期不少于18个月 10、测量时间：≦6秒 11、血糖仪能自动开关机，直接显示数值，高对比度大字体，易读易认。全程图标指示，易懂易用。 12、血糖仪通过药监局医疗器械注册证和通过药监网络安全注册审批，保证数据安全。 13、血糖仪为血糖监测、数据回传一体机，可支持数据传输。 ★14、血糖仪支持血酮检测功能。 （二）血酮试纸参数 ★1、测试原理：干化学法，定量测定，使用微量样品快速测定血酮水平 2、测量方式：β-羟丁酸（β-ohb），直接测量循环中的酮体，指示血液中酮体的水平，测量结果单位是：mmol/L ★3、测试样本：静脉血，毛细血管血 4、最低样本量：≤1.5微升 5、测试时间：≤10秒 6、使用及保存温度：等于或者优于18-30摄氏度 7、相对湿度：等于或者优于10%-80% 8、红细胞压积范围：等于或者优于30%-60% ★9、测试范围：等于或者优于0.2-8 mmol/L 10、产品配置：血糖血酮检测仪+试纸（含校正片）+采血针 11、使用有效期：≥18个月 12、是否可追加血样： 否 三、要求提供的证明材料包括： 1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）； 2、产品白皮书（中文版）； 3、产品使用说明书（中文版）； 4、产品检测报告； 5、产品注册证 ； 6、其它证明材料 以上六种，需加盖公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。 |  |

注：

1、基本要求必须全部满足要求、否则按无效标处理；所有项目必需全部响应，否则按无效标处理；

2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况。标记“★”、的重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；

3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山市屯溪区 |
| 2 | 供货完成时限的期限 | 根据采购人需求按需供货 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 4 | 验收 | 验收合格 |
| 5 | 付款 | 付款人：黄山市中医医院 付款方式：按需供货，根据医院财务制度付耗材款 |
| 6 | 履约保证金 | 无 |