黄山市中医医院动态血压仪采购需求

- 采购清单及技术要求  动态血压仪2套   4.16万

| 采购 品目 | 采购数量 | 详细参数及性能要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态血压仪 | 动态血压仪 2套 | 一、基本要求（需提供相关证明材料或承诺函，格式自拟） - 1、投标人所投设备不得减配漏配，产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。 - 2、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。 - 3、所投设备无上限开放系统设置密码和终身软件免费升级；设备投标报价包括为完成本项目及质保期内等全部费用，如投标人所投产品须配套其他必要的货物方可正常使用的，投标人须为本项目配备，如与医院系统端口连接等，涉及开放接口的,采购人负责协调接口开放,费用包含在报价中，采购人后期不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。 - 4、厂家或销售方提供专业技术人员对使用方进行设备操作和保养方面的培训； - 5、设备故障不能当场处理时，厂家或销售方应免费提供备用样机供使用方临时使用； - 6、售后服务 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。单次停机时间不得超过一周，否则作相应的补偿。列出设备相关的主要常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，质保期内免费维修，质保期外零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证八年的供应； 7、验收过程若发现提供机型实际参数与招标文件不符或提供机型在验收过程中不能满足实际参数需求的，作退货处理，造成的所有损失由供货方承担。 - 8、及时提供设备新功能信息和临床应用的资料； - 9、项目由中标供应商安装，安装过程中涉及到对房屋破坏和恢复由中标人负责。 - 10、产品中标后，中标方必须提供产品的中文使用说明书、维护手册（维修手册、故障代码表）、易损零部件及备件清单、维修密码，操作规程（包含WORD电子版）等，厂家提供规范的操作维护培训； - 11、保修期内，每年免费提供≥1 次维护保养；负责仪器设备的维修保养以及配套控制软件的更新与维护；维护保养记录须向招标人报备，以使设备始终处于良好的性能状态。（报价时须考虑此项费用）。 二、参数要求： （一）动态心电血压分析系统技术参数 1、系统架构：系统支持 B/S 和 C/S 两种架构方式； 2、权限管理：采用平台化设计理念，可以通过组织管理配置实现不同用户级别的权限管理； 3、原始数据远程传输：支持动态心电、动态血压等检查原始数据远程传输； 4、信息集成：系统与医院的 HIS、PACS 对接，实现病人信息动获取； 5、网络化平台功能：可接入医院各处的动态心电、动态血压相关设备； 6、动态血压分析系统提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）； 7、提供白大衣高血压自动分析功能，采用特殊颜色表示白大衣高血压分析时间段； 8、血压分析系统可以设置收缩压、舒张压、夜间血压、背景、血压阈值等图表颜色； 9、血压分析系统提供血压比较分析功能。 10、血压分析系统提供脉搏波形记录分析技术，支持分析软件显示每组血压测量结果的脉搏波形并可以对测量数据进行确认和二次编辑修正； 11、血压分析系统提供 24-72 小时的趋势图分析技术； 12、血压分析系统提供儿童动态血压分析功能，根据儿童的年龄、身高、体重、性别等特征自动切换儿童血压的参考标准； 13、动态血压数据可读入动态心电报告中，形成动态血压及动态心电二合一数据报告； 14、血压分析系统支持记录 5 种体位信息分析：卧位、站位、静止、轻微运动、剧烈运动。 15、血压分析系统提供晨峰血压分析功能； 16、血压分析系统提供清晨血压分析功能。 （二）动态血压监测仪记录器技术参数 1、测量原理：逐步放气示波震荡法； 2、体位记录及运动状态追踪：内置三维加速传感器，测量时带体位信息记录与动态追踪分析功能； ★3、测量精度: ±3mmHg； ★4、测量范围：收缩压：60-260mmHg，舒张压：20-200mmHg，心率：40-200bpm； ★5、测量间隔：5、10、15、20、30、60、120 分钟等多种时间间隔选择； 6、液晶显示屏同屏显示收缩压、舒张压、心率和电池电量； 7、数据传输方式：USB 通讯； 8、供电方式：2 节 5 号电池，可记录长达 72 小时； 9、数据存储：300 组，存储内容包含血压数据、体位与运动状态、脉搏波原始图形； ★10、体积小，重量轻，不超过 160 克； 11、记录仪支持记录 5 种体位信息与动态状态记录：卧位、站位、静止、轻微运动、剧烈运动。 12、记录仪具有脉搏波原始波形的记录，支持分析软件显示每组血压测量结果的脉搏波形并可以对测量数据进行确认和重编辑修正。 13、提供最大充气压设置。 14、血压测量结果异常警报功能。 15、电池剩余电量提供可视化管理。 三、质保期≥5年，终身维护（需提供承诺函，格式自拟）。如设备涉及耗材，请分别报价。 四、要求提供的证明材料包括： 1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）； 2、产品白皮书（中文版）； 3、产品使用说明书（中文版）； 4、产品检测报告； 5、产品注册证 ； 6、其它证明材料 以上六种，需加盖公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。 |  |

注：

1、基本要求必须全部满足要求、否则按无效标处理；★项目必需全部响应，非★项负偏离≤2项，否则按无效标处理；

2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况。标记“★”、的重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；

3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山市屯溪区黄山市中医医院 |
| 2 | 供货完成时限的期限 | 根据采购人需求供货、安装、验收 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 4 | 验收 | 验收合格 |
| 5 | 付款 | 付款人：黄山市中医医院 付款方式：货物到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后，付至合同金额的 100％； 中标后签订合同前，需将中标金额的 2.5％作为履约保证金汇入医院指定账户，质保期满后无质量问题一次性退还，不计利息。 |
| 6 | 履约保证金 | 无 |