

黄山市中医医院恒温融浆机、电热恒温培养箱
采购需求

1、 采购清单及技术要求： 
恒温融浆机：1套；预算2.8万元；
[bookmark: _GoBack]电热恒温培养箱 ：1套；预算0.55万元。
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恒温融浆机 1套 ，
电热恒温培养箱 1套
	一、基本要求
1、投标人所投设备不得减配漏配，产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。
2、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。
3、所投设备无上限开放系统设置密码和终身软件免费升级；设备投标报价包括为完成本项目及质保期内等全部费用，如投标人所投产品须配套其他必要的货物方可正常使用的，投标人须为本项目配备，如与医院系统端口连接等，涉及开放接口的,采购人负责协调接口开放,费用包含在报价中，采购人后期不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。
4、厂家或销售方提供专业技术人员对使用方进行设备操作和保养方面的培训；
5、设备故障不能当场处理时，厂家或销售方应免费提供备用样机供使用方临时使用；
6、售后服务 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。单次停机时间不得超过一周，否则作相应的补偿。列出设备相关的主要常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，质保期内免费维修（含易损配件的更换），质保期外零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证八年的供应；
7、验收过程若发现提供机型实际参数与招标文件不符或提供机型在验收过程中不能满足实际参数需求的，作退货处理，造成的所有损失由供货方承担。
8、及时提供设备新功能信息和临床应用的资料；
9、项目由中标供应商安装，安装过程中涉及到对房屋破坏和恢复由中标人负责。
10、产品中标后，中标方必须提供产品的中文使用说明书、维护手册（维修手册、故障代码表）、易损零部件及备件清单、维修密码，操作规程（包含WORD电子版）等，厂家提供规范的操作维护培训；
11、保修期内，每年免费提供≥1 次维护保养；负责仪器设备的维修保养以及配套控制软件的更新与维护；维护保养记录须向招标人报备，以使设备始终处于良好的性能状态。（报价时须考虑此项费用）。
二、参数要求：
（一）恒温融浆机
★1、控温范围：37℃±0.3℃（可控可调），控温精度：≤±0.1℃，化浆量：≥10袋（50ml-200ml/袋）；额定功率：≥3000W；解冻时间：≤15分钟。
★2、具备自动清洗功能，清洗完成后程序自动加热完成进入待机状态。
3、实时记录水温以及融浆温度并自动储存，可通过USB等接口导出数据，便于质量监控。
4、配备溯源系统，能实时记录箱体的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录。
5、屏幕操作界面增设密码锁锁屏防护：支持密码验证解锁，非授权人员无法进入参数设置及操作界面，全程追溯操作权限，强化设备运行安全性与管理规范性。
★6、具有超温断电和低水位保护功能，实时显示温度/时间的动态变化曲线，具有上下限报警功能，可设置上下限报警参数。
7、模拟解冻温度变化：通过对模拟融浆温度变化的数据进行分析，来校准各个融浆段的时间，从而达到对所融血浆的质量进行管理的目的。
8、支持≥六种自定义解冻模式，客户可根据需求自主设置解冻方式。以适应不同容量冰冻血浆、血小板和血液制品的解冻和复温。
★9、完善严格的温度控制系统，采用IPS高清触摸显示系统，线路控制更为精准、直观、可靠；从加热到管路系统全程精确调控，温度始终控制在安全解冻范围内。
★10、采用PTC加热系统，加热速度快且稳定，从常温加热到37℃需要≤12分钟。
★11、采用水电分离设计，加热装置与水完全隔离，避免漏电导致的设备故障及人员伤害。
12、全自动水管理和操作便捷性，具备自动进水和上排水功能，工作室无需地漏；解冻完成后自动控干血袋，简化操作。
★13、具备消毒杀菌系统：灭菌率≥99%，支持定时自动或手动开启杀菌。
14、放置血浆的解冻隔栏可以根据血浆袋容量的大小，自由调节组合间隔的距离。
15、可分解式水箱，方便定期对设备内箱进行深度清理消毒，避免细菌滋生，保护融浆安全；
（二）电热恒温培养箱 
★1.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载。箱体外部为碳钢喷塑。
2.保温层采用硅酸铝棉或更优材质，保温性能好，减少受外界环境温度的影响。
3.单层门透视窗结构，采用硅胶密封条贴合密封设计，便于观察设备内部情况。
4.箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。
5.具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。
6.采用PID微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。
7.温度选择范围：RT+5-85℃。
★8.设备容积；≥54L。
★9.温度显示精度：0.1℃。
10.温度均匀性：±2℃。
11.温度波动度：±1℃。
12.≥3寸显示屏，简单易懂易操作，便于观察
13.具有定时功能，声光报警提示，0-99.9H；具备开门报警，超温报警功能
★14.标配紫外线杀菌及可固定移动的脚轮。
三、质保期≥5年，终身维护。如设备涉及耗材，请分别报价。
四、要求提供的证明材料包括：
1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）；
2、产品白皮书（中文版）；
3、产品使用说明书（中文版）；
4、产品检测报告；
5、产品注册证 ； 
6、其它证明材料
以上六种，需加盖公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。
	
        




注：
1、基本要求及质保期必须全部满足要求、否则按无效标处理；★项目必需全部响应，非★项负偏离≤2项，否则按无效标处理；
2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况。标记“★”、的重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；
3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。
二、商务要求
         
	序号
	内容
	要求

	1
	合同签订地点
	黄山市屯溪区黄山市中医医院

	2
	供货完成时限的期限
	根据采购人需求供货、安装、验收

	3
	货物包装运输要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。
除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。

	4
	验收
	验收合格

	5
	付款
	付款人：黄山市中医医院
付款方式：货物到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后，付至合同金额的 100％； 中标后签订合同前，需将中标金额的 2.5％作为履约保证金汇入医院指定账户，质保期满后无质量问题一次性退还，不计利息。

	6
	履约保证金
	2.5%



